상 세 규 격 서
⃞ 장비명 : 이산화탄소 배양기
구 분	상 세 명 세	수 량	비 고
1. Feature : 2. Specification : ① Main System ② Option ③ 설치조건 ④ 보증기간 납품기한 등	I. End-user`s Use 1. Water-Jacket Type 으로 적외선 CO2 sensor로 매우 안정화되어 있어 자주 교정할 필요가 없다. 2. HEPA filtration system – closed loop HEPA 필터 시스템 설계로 30분마다 챔버 내부 오염을 최소화 한다. II. Configurations of Good 1. 본체 : 1 set 2. 액세서리 - 적외선 CO2 센서 : 1ea - 4개의선반 : 1 set - 스테인레스 팬 : 1 ea - 매뉴얼 CD : 1 copy - CO2 Regulator : 1 ea - CO2 Gas Cylinder : 1 ea III. Performance and Specification 1. 온도 조절 시스템 1) 온도 범위 : 실온+ 5℃~ 55℃까지 2) 온도 정확도 : ±0.0125℃ 3) 온도 센서 : 정밀한 집적회로 4) 온도 민감도 : ±0.125℃ 5) 온도 균일도 : ±0.2℃ at 37℃ 6) 온도 표시 오차 범위 : 0.1℃ 7) 도어 히터 컨트롤 로직 : Proportional 1-100%[adjustable] 8) 온도 초기 설정값 : 37℃ 2. 가스 컨트롤 시스템 1) CO2 범위 : 0.1 ~ 20% 2) CO2 정확도 : ±0.1% 3) CO2 센서 : 비분산 디지털 적외선 CO2 센서 4) CO2 회복시간 (5.0 ±0.2%) : 1분 30초 이상 ~ 3분 이내 5) CO2 컨트롤 로직 : Fixed Algorithm/Manual Environmental Adaptable 6) CO2 초기 설정값 : 5% 3. RH 컨트롤 시스템 1) RH 범위 : 주변습도 5%이상 ~ 95% 이하 2) RH 정확도 : ±3.0% 3) RH 회복시간 (95%±3.0%) : 10분 이내 4) RJ-11 Jack : 후면 패널 원격 알람 연결. 5) RH 초기 설정값 : 90% 4. 챔버 크기 1) 내부크기(Height x Width x Depth) : 64.47cm x 54.61cm x 53.34cm 2) 외부크기(Height x Width x Depth) : 88.90cm x 78.74cm x 64.77cm 3) 용량 : 188리터 IV. Remarks ; 1) 기계는 공급자가 설치한다. 2) 실행 테스트 후 2년 보증	1 set
2013 년 9월 26 일